高端腹腔镜系统参数

- 一、内窥镜图像处理装置  一台

*1.1.可实现2D/3D图像观察，数字信号输出，可实现1080P高画质输出；

1.2.具有触摸屏，可实现各种设置，可以直接自定义并保存多组设置值；

1.3.不低于两种图像强调设定，包括但不限于构造强调和轮廓强调；

1.4.LED光源；

*1.5.≥4个LED灯泡，灯泡寿命长，具有出色的亮度和色彩还原；

1.6.具有LED驱动电流控制，自动亮度调节；

1.7.具有电子缩放、图像旋转180度、冻结等观察模式；

1.8.具有防雾功能；

1.9.色调调节，红色、蓝色、色调调节均有不低于±8个步长；

1.10.具有自动增益功能，自动测光功能；

*1.11.具有特殊光功能，提高黏膜血管和组织的可视性。

- 二、三维电子胸腹腔内窥镜 一根

*2.1.一体化电子镜，不低于双路CCD，以便于提高图像清晰度，支持 ≥1920*1080P像素显示；

2.2.防电击的防护程度不低于BF型；

2.3.具有≥3个自定义按键，可设置多种快捷功能，可实现白平衡、拍照、一键切换2D/3D模式等功能；

*2.4.直径10mm，四方向可弯曲，弯曲角度不低于上下80°左右60°，工作长度≥370mm；

2.5.视场角≥80度，观察范围大，便于腹腔探查；

2.6.电子镜防水防尘等级不低于IPX7，整镜支持低温等离子、环氧乙烷灭菌方式；

2.7.可用于特殊光功能；

*2.8.电子变焦，免调焦，无需手动对焦，手术操控便捷；

2.9 具有防雾功能，可通过配套气腹机实现无烟手术；

2.10.景深不低于20 – 100mm；

- 三、高清医用监视器  两台

3.1.≥27英寸，HD高清医用监视器 1台；

3.2.≥31英寸，HD高清医用监视器 1台；

3.3.分辨率：≥1920×1200像素；

3.4.多种信号输出模式：具有复合输出BNC(×1)、Y/C输出、3G/HD/SD-SDI、RGB,分量输出等模式；

四、气腹机   一台

4.1.流速不小于45升/分钟，有高速、中速、低速设置。具有小腔体模式（用于小儿气腹手术），高流注气可快速补偿气体泄漏，能以不大于0.1单位流量进行设置，操作者能精确控制气源；

4.2.腹内压过高时，有警告报警功能；

*4.3.控制面板具有排烟端口，可实现自动排烟功能,可以将排烟功能设为高档或低档；

4.4.可同时显示实际压力和预设压力，面板上具有智能排烟端口；

4.5.气腹机具有自动排烟端口，可保证手术环境和手术室环境；

- 五、高频电刀  一台

5.1.全科全功能高频电刀，满足各种手术要求；

5.2.具有单极切割、凝血和双极凝血功能；单极切割功率：纯切≥300W；单极凝血功率≥120W；双极功率≥70W；

5.3.双电刀笔控制，能同时进行2台手术；

- 六、腹腔镜专用高端仪器车  一台

6.1.医用金属仪器车，具备四角定位，防滑功能；