牙片机技术参数

| 产品名称 | 牙片机 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 进口 |  |  |
| 设备配置要求及用途： 用于口腔拍摄小型牙片 |  |  |  |
| （一）具体技术参数： |  |  |  |
| *1.球管焦点尺寸≤0.4mm，球管电压60KV/70KV可调，球管电流可调节，包含4mA、8mA及以上合理档位，球管发生器：恒定高频高压发生器。 2.曝光时间0.02s-1s之间可选， 3.焦点到皮肤的距离20CM 4. 从X线拍片室外遥控X射线成像的延长线长度至少3 米且满足距离要求。 5.传感器尺寸≤31.2*43mm，有效面积≥18*24mm， 6.像素尺寸18.5μm 7.传感器连接线长度最大≥2.7米。 8. 数字图像传输终端开放无限制，无需终端授权 9. 图像存储模式：dicom格式可兼容医院系统 |  |  |  |